AI 医疗器械临床应用合规清单

适用场景：AI 辅助诊断、手术机器人、智能监测类医疗器械临床立项、试验开展与注册申报。

| 合规维度 | 核心要求 | 依据文件 | 检查要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 注册分类判定 | 按风险等级划分，三类为高风险（如植入 / 生命支持类 AI 器械），二类为中风险（如 AI 心电分析设备） | 《医疗器械分类规则》《AI 医疗器械注册审查指导原则》 | 1. 明确 AI 算法功能（诊断 / 辅助决策 / 治疗） 2. 判定是否涉及侵入性操作、生命支持、关键诊断 3. 提交分类界定申请与论证报告 |
| 2. 临床试验伦理审查 | 1. 伦理委员会独立审查，含跨学科委员与社会人士 2. 受试者知情同意需明确 AI 算法局限性 3. 不得收取试验相关费用 | 《医疗器械临床试验质量管理规范（2022 版）》《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法（2023 版）》 | 1. 伦理审查申请表、试验方案、知情同意书完整 2. 知情同意书注明AI 诊断仅供参考，最终由医师决策 3. 制定不良事件（AE）救治与赔偿方案 4. 跟踪审查频率≥每 6 个月 1 次 |
| 3. 数据隐私与安全 | 1. 受试者数据匿名化 / 去标识化处理 2. 数据采集、存储、传输符合《个人信息保护法》 3. 涉及人类遗传资源需备案 | 《个人信息保护法》《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》 | 1. 数据脱敏记录完整，无可识别个人信息 2. 数据系统具备访问权限控制与加密功能 3. 遗传资源采集 / 利用需提交科技部备案批件 |
| 4. 算法性能与稳定性 | 1. 训练数据需多中心、多样化，覆盖不同人群 / 场景 2. 开展算法鲁棒性测试（如噪声、数据缺失场景） 3. 提交算法性能验证报告 | 《深度学习辅助决策医疗器械软件审评要点》 | 1. 训练 / 验证 / 测试数据集划分合理（如 7:1:2） 2. 算法灵敏度、特异度等指标不低于临床专家水平 3. 提供算法迭代更新风险控制计划 |
| 5. 利益冲突管理 | 研究者、伦理委员需申报与申办者的利益关联 禁止诱导性招募受试者 | 《医疗器械临床试验质量管理规范（2022 版）》 | 1. 利益冲突申报书签字完整 2. 受试者招募广告无夸大疗效表述 3. 伦理委员中无申办者相关人员 |
| 6. 不良事件（AE）上报 | 严重不良事件（SAE）需 24 小时内上报伦理委员会与药监局 建立 AE 追踪与处置机制 | 《医疗器械监督管理条例（2021 修订）》 | 1. SAE 上报记录、原因分析与整改措施完整 2. 试验用器械缺陷需及时召回并记录 3. 向受试者提供免费救治与合理补偿 |

附加合规提醒

- 国际多中心临床试验需同时符合《赫尔辛基宣言》与 ISO 14155:2020 要求。

- AI 算法若涉及自主决策功能（如手术机器人自动规划路径），需强化风险 - 受益分析与临床试验验证。